XK3101型称重显示控制器

使用说明书

- 使用前请仔细阅读本产品说明书

- 请妥善保管本产品说明书，以备查阅

目     录

1.0 概述................................................4

1.1 主要特点......................................................4

1.2 技术指标......................................................4

1.2.1 负载能力....................................................4

1.2.2 性能........................................................4

1.2.3 电源........................................................4

1.2.4 温度和湿度..................................................4

1.2.5 外形尺寸(尺寸单位为毫米)....................................5

2.0 安装................................................5

2.1 仪表固定......................................................5

2.2 电气连接......................................................6

2.2.1 后视图......................................................6

2.2.2 电源连接....................................................6

2.2.3 传感器连接..................................................6

2.2.4 串行口通讯线连接............................................7

2.2.5 模拟输出连接................................................7

2.2.6 继电器控制输出..............................................7

3.0 显示面板............................................8

4.0 串行口数据格式......................................8

5.0 重量标定............................................8

5.1 参数确定......................................................8

5.2 标定步骤......................................................9

6.0 模拟输出类型选择与调整..............................10

6.1 选择输出类型............................................... ..10

6.2 选择模拟输出对应的重量范围....................................10

6.3 调整模拟输出的底端与顶端......................................10

6.4 恢复模拟输出的底端与顶端......................................11

7.0 仪表工作参数选项....................................11

7.1 进入工作参数选项..............................................11

7.2 功能F2选项参数组内容.........................................11

8.0 继电器输出..........................................12

8.1 继电器输出设置步骤............................................12

9.0 设置串行接口........................................13

9.1 设置步骤......................................................13

9.2 选择总线方式..................................................13

10.0 开机自检信息.......................................13

11.0 部分参数快速查看...................................14

12.0 错误提示信息.......................................14

13.0 仪表的维护.........................................14

13.1 仪表的常规维护...............................................14

13.2 一般故障排除.................................................14

1.0 概述

XK3101是我公司推出的、面向工业控制领域（或其他需要模拟量输出的应用场所）的称重显示控制器。它集重量显示与模拟信号输出于一体，前端信号处理采用高精度的24位专用A/D转换器，模拟信号输出采用16位的D/A转换器。采用小巧的盘装式铝合金外壳，可方便的嵌入控制柜。

1.1 主要特点

·传感器激励回路过载、短路保护功能

·高精度、高分辨率 S-△ 型A/D转换，最大A/D脉冲数：1,000,000

·更新速率可选择：6.25次/秒、12.5次/秒、25次/秒、50次/秒

·分度数范围：1000～10000

·分度值范围：0.001～50kg

·两点（常开）继电器输出，输出模式可设定：重量分选模式与定值模式

·隔离的数字通讯接口，可选择RS232与RS485两种方式

·可设定模拟输出类型：4～20mA、0～20mA、0～5V或0～10V

·7位LED数码管显示，字高0.56寸

·20段光柱指示

1.2 技术指标

1.2.1 负载能力

激励电压：5.0VDC，可驱动8只350W的模拟式传感器。

量程信号范围：1.5～40mV。

零点信号范围：－40～38.5mV。

模拟电流输出：Max 500Ω

模拟电压输出：Min 10 KΩ

继电器触点容量：交流7A／250V，直流12A／120V

1.2.2 性能

满量程温度系数： 5PPM/℃

零点温度漂移： 0.06 uV/℃

最高灵敏度： 0.6uV/d

非线性：优于0.01%FS

模拟输出偏移漂移（0mA或4mA）：50PPM／℃

输出漂移（20mA或24mA）：50PPM／℃

1.2.3 电源

电源电压范围：交流187～242V，频率49～51Hz，最大功耗6瓦。仪表需要良好的接地线，并不可与电机、继电器或加热器等易产生电源噪声的设备共用一个电源。

1.2.4 温度和湿度

使用温度为：-20oC~50oC，湿度为10％~95％，无冷凝。

存贮温度为：-30oC~60oC，湿度为10％~95％，无冷凝。

1.2.5 外形尺寸(尺寸单位为毫米)

2.0 安装

- 2.1 仪表固定

- XK3101型称重显示控制器采用面板安装方式，要求所安装的机柜前壁厚度不超过 4 毫米为宜，机柜上的开口尺寸如下：(尺寸单位为毫米)

安装前请先将外壳两侧的顶杆拆下，然后将称重终端装入机柜中。将两只顶杆固定在称重终端两侧，要求顶紧仪表外壳以保证牢固安装。

- 2.2 电气连接

- 2.2.1 后视图

2.2.2 电源连接

仪表采用交流220V供电，插座下半部分内含一个0.5A的保险丝。进行电源连接时首先要核对电源是否正确。

- 2.2.3 传感器连接

传感器的连接采用9 芯插头座，仪表端是孔。引脚信号定义见下图。

如果使用四芯屏蔽电缆必须将激励＋与反馈＋、激励－与反馈－短接。

▲！传感器与仪表的联接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。联接线不允许在仪表通电的状态下进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。

▲ ！ 传感器和仪表都是静电敏感设备， 在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作，在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

2.2.4 串行口通讯线连接

仪表具备RS232与RS485两种通讯方式，当串行口发送数据时，两种方式可以同时使用，数据格式也是相同的。串行口接收数据时，只能通过仪表内部跳线选择其中的一个。两种总线连接到同一个9芯D型插座（针），引脚信号定义如下图所示。

▲       ！严禁带电插拔、焊接。

▲       ！请专业人员连接、调试串行口。

▲       ！仪表要可靠接地。

2.2.5 模拟输出连接

仪表可以选择电压或电流输出，连接线采用插拔式的接线端子，中间是模拟信号的公共地端，电压与电流输出分别连接到不同的端子上。面对仪表后挡板，右边是电流输出，中间是地，左边是电压输出。

例如选用电流输出，将电流的高侧连线接到1＃端子上，低侧接到2＃端子上；选用电压输出时，正端接到3＃端子，负端接到2＃端子。

▲    ！仪表不能同时输出电压与电流信号，应用时应该根据需要选择其中的一个。

2.2.6 继电器控制输出

仪表具备两点的继电器输出，两路常开的触点由后部四芯可插拔端子上引出。

注意： 继电器触点容量：交流7A／250V，直流12A／120V

面对仪表后挡板，右边两个是1＃继电器输出，左边两个是2＃继电器输出。

3.0 显示面板

XK3101型称重显示控制器显示面板上布置了四个按键，用于仪表的各种操作及参数设定。

：置零键，设定状态时是数值增加键；

：去皮键，设定状态时是退回(或数值减小)键；

：功能键，可以查看仪表部分参数，设定状态时是选择键；

：确认键。

指示灯：

RELAY1：1＃继电器动作指示灯

RELAY2：2＃继电器动作指示灯

POWER：电源指示灯

OVER：传感器激励回路负载过大或者短路指示灯

Dynamic：当重量数据不稳定时亮。

Tare：去皮指示灯

Zero：零点指示灯

4.0 串行口数据格式

仪表采用RS232或RS485两种方式连续发送数据，数据与仪表显示器的内容一致，每一帧信息由1位起始位、8位数据位，1位停止位组成，无校验位。波特率可以选择1200、2400、4800或9600。

每组数据包含8帧，第一帧为数据起始帧“＝”，随后是7个数据帧，高位的无效零用“0”填充，如果显示值是负值，则数据帧最高位发送“－”。

例如：

仪表显示：“12345”，串行口发送数据“＝0012345”；

仪表显示：“1234.5”，串行口发送数据“＝01234.5”；

仪表显示：“-1234.5”，串行口发送数据“＝－1234.5”。

数据帧始终保持7位，包括符号与小数点。

5.0 重量标定

5.1 参数确定

标定前要确定几个相关参数：分别是最大称量、最大分度数与分度值。其关系是：

最大称量＝最大分度数×最大分度值

分度数范围一般在1000－10000之间，分度值取1×10n 、2×10n 或5×10n，n取值-3、-2、-1、1。在最大称量一定的情况下，选择合适分度值，要保证每个分度的uV数不要小于0.6uV／d。按下列公式计算uV/d

uV/d = (分度值（kg）×传感器输出灵敏度（mV/V）×激励电压(V)×1000)÷(传感器容量（kg）×传感器个数)

常用的传感器灵敏度为2 mV/V 。具体指标参见传感器说明书。

5.2 标定步骤

标定要由专业的技术人员来完成，如果是贸易结算用途的衡器，还要在计量局的监督指导下完成。

标定时要插上标定头（插在串行口上），并且事先准备好相应重量的砝码。

下面是标定步骤：

1 同时按【功能】与【置零】键，仪表显示“F1”。

2 按【确认】键，仪表显示“C   3000 ”，其中数值是上一次标定时的分度数，按【功能】键选择分度数。

3 按【确认】键，仪表显示“d 1”，按【功能】键选择分度值。

4 按【确认】键，仪表显示“F1.1  0 ”， 按【功能】选择参数，当F1.1=0表示正常两点标定（零点与某一个称量点），当F1.1=1表示三点标定（零点、称量点1与称量点2），通常选择F1.1=0。

5 按【确认】键，仪表显示“CAL-000 ”，表示将要校正零点，此时检查是否空秤台。

6 按【确认】键，仪表显示“-------”同时光柱逐渐熄灭，期间数据不稳定，光柱将恢复全亮状态。如果一直保持全亮状态，请关掉电源检查系统的接线或者联系本公司的售后服务部门。光柱全部熄灭后，仪表会自动进入下一步。

7 仪表显示“CAL-FS1 ”，对秤量进行标定，秤台加载标准砝码，推荐加载砝码的重量大于最大称量的20％。砝码均匀分布或者放置在秤台的中心位置。

8 按【确认】键，仪表显示“------- ”同时光柱逐渐熄灭，期间数据不稳定，光柱将恢复全亮状态。光柱全部熄灭后，仪表会自动进入下一步。

9 仪表显示最大称量值XXXXX，此时要输入加载的砝码重量值。按【功能】键可以选择闪烁位置，按【置零】键修改闪烁位数值的大小。

10按【确认】键，当F1.1=0时, 仪表显示“CAL SAVE ”，见标定步骤13;当F1.1=1时,仪表显示“CAL-FS2 ”，表示对第二加载点进行非线性修正，当衡器的线性不好时，采用此方法可以改善。此时继续加载砝码。

注：当每个分度的uV数小于0.6uV时，仪表会提示“E4”，按【去皮】键可以退回到上一步，按【确认】键可以接受此标定结果，换句话说，每个分度的uV数小于0.6uV时仪表仍能正确的工作。

11 按【确认】键，仪表显示“------- ”同时光柱逐渐熄灭，期间数据不稳定，光柱将恢复全亮状态。光柱全部熄灭后，仪表会自动进入下一步。

12 仪表显示最大称量值XXXXX，此时要输入所有加载砝码（包括第一次加载）的重量值。按【功能】键可以选择闪烁位置，按【置零】键修改闪烁位数值的大小。

13 按【确认】键，仪表显示“CAL SAVE”， 按【功能】键可以切换显示“CAL ESC ”，当显示“CAL SAVE”时按【确认】键，表示接受并保存此次标定的结果；当显示“CAL ESC” 时按【确认】键，表示标定结果仅在此次有效，当下次开机时采用原先标定的数据。至此，标定结束。

提示：

如传感器零点的漂移超出开机置零范围时可以重新校正零点，按照标定过程进行到步骤7时可以多次按【去皮】键,当仪表显示“ ESC”时按【确认】键退出。

注意！：误操作 — 如在显示“ ”时按了【确认】键，就能进入量程校正步骤，单独校准零点时必须小心谨慎。

6.0 模拟输出类型选择与调整

设定需要插上标定头才能进行。当仪表具有模拟输出模块时此功能才有效。6.1 选择输出类型

模拟输出可以选择下列类型之一：0－20mA、4-20mA、0-5V与0-10V。按照下面的步骤选择：

1 同时按【功能】与【置零】键，仪表显示“F1 ”。

2 连续按三次【功能】键，仪表显示“ F4”。

3 按【确认】键，仪表显示“F4.1  1 ”，按【功能】键选择参数。

F4.1=0,电流输出，0－20mA;

F4.1=1,电流输出，4－20mA;

F4.1=2,电压输出，0-5V;

F4.1=3,电压输出，0-10V;

4 连续按【去皮】键,当仪表显示“ ESC”时按【确认】键退出。

重新开机,则模拟输出就会按照选定的类型工作。

6.2 选择模拟输出对应的重量范围

模拟输出的重量变送范围可以是零点至最大称量，也可以是零点至最大称量中间的任一段。设定方法如下：

1 同时按【功能】与【置零】键，仪表显示“F1 ”。

2 连续按三次【功能】键，仪表显示“F4 ”。

3 连续按二次【确认】键，仪表显示“F4.2   0”，按【功能】键选择参数。

F4.2=0, 重量变送范围是零点至最大称量，当零点时对应模拟输出的底端，当重量是最大称量时对应模拟输出的顶端。

F4.2=1, 重量变送范围是零点至最大称量中间的任一段。

4 当选择F4.2=1时按【确认】键，仪表显示“AL XXXXX”，设置模拟输出底端对应的重量值，按【功能】键与【置零】键修改数值的大小。数值可以是零点至最大称量的任一点。

5 按【确认】键，仪表显示“AH XXXXX”，设置模拟输出顶端对应的重量值，按【功能】键与【置零】键修改数值的大小。数值可以是零点至最大称量的任一点。但是数值一定要大于AL。

6 按一次【确认】键，然后按一次【功能】键，当仪表显示“ESC”时按【确认】键退出。重新开机,模拟输出就会按照选定重量变送范围工作。

6.3 调整模拟输出的底端与顶端

出厂前，对四种模拟输出都进行了校准，使用时只要选择模拟输出的类型就可以了。有必要时可以改变模拟输出的底端与顶端，例如你可以设定成1V-4.5V的模拟输出范围。

采用精度较高的电压或者电流表检测调整值，也可以接在上位机上直接调整。

调整步骤：

1 同时按【功能】与【去皮】键，仪表显示“ F6”。

2 连续按【确认】键，可以循环显示调整项目提示符号：

AL_nN：模拟输出底端粗调整；

AL_n ：模拟输出底端细调整；

AL_  ：模拟输出底端精调整；

AH_nN：模拟输出顶端粗调整；

AH_n ：模拟输出顶端细调整；

AH_  ：模拟输出顶端精调整；

在相应调整项目下按【置零】键数值增大，按【去皮】键数值减小。达到要求后按【功能】键退出。

调整只会影响到当前设定的模拟输出类型。

6.4 恢复模拟输出的底端与顶端

将模拟输出的底端与顶端设置成出厂预置值，当用户调整出现混乱时可以快速的恢复。

恢复方法：

1 同时按【功能】与【去皮】键，仪表显示“F6 ”；

2 连续按【功能】键，仪表切换显示“LoAddEF ”与“F6 ”；

3 当显示“LoAddEF ”时按【确认】键，重新开机,模拟量输出就可以快速的恢复成出厂校准值。

7.0 仪表工作参数选项

7.1 进入工作参数选项

1 同时按【功能】与【置零】键，仪表显示“ F1”。

2 按【功能】键，仪表显示“F2 ”。

3 按【确认】键，进入参数选项“F2.1”，每个参数选项通过按【功能】键选择参数, 按【确认】键进入下一个参数选项。

4 随时可以多次按【去皮】键，当仪表显示“ESC”时按【确认】键退出。7.2 功能F2选项参数组内容

F2.1 选择ADC转换速率

0＝7.5Hz；1=15Hz；2=30Hz；3=60Hz（本参数下一次开机时才能生效）

F2.2 按钮去皮

0＝禁止；1=允许 去皮范围100%FS

F2.3 按钮清零

0＝禁止；

1=允许 置零范围±4%FS；

2=允许 置零范围±10%FS；

3=允许 置零范围±20%FS

F2.4 自动零跟踪范围设定

0＝禁止

1=允许 自动零跟踪0.5d/秒

2=允许 自动零跟踪1d/秒

3=允许 自动零跟踪3d/秒

F2.5 动态检测

0＝禁止动态检测

1=允许 动态检测灵敏度0.5d

2=允许 动态检测灵敏度1d

3=允许 动态检测灵敏度3d

F2.6 数字滤波器选项

数字代表滤波强度，值越大，滤波程度越强，相应的稳定时间也会变长。

F2.7 开机自动置零范围

0＝禁止

1=开机自动置零范围±4%FS

2=开机自动置零范围±10%FS

3=开机自动置零范围±20%FS

8.0 继电器输出

仪表内置两点继电器输出，继电器的动作模式可以设定：1 继电器无动作；2 重量分选模式；3 定值模式。

重量分选模式：

1＃继电器：  当重量＜= out1值时，闭合。

当重量＞out1值时，断开。

2＃继电器：  当重量＜out2值时，断开

当重量＞＝out2值时，闭合。

定值模式：

1＃继电器：  当重量＜= out1值时，断开。

当重量＞out1值时，闭合。

2＃继电器：  当重量＜out2值时，断开。

当重量＞＝out2值时，闭合。

8.1 继电器输出设置步骤

1 同时按【功能】与【置零】键，仪表显示“F1 ”。

2 按三次【功能】键，仪表显示“ F5”。

3 按【确认】键，仪表显示：“1PXXXXX”，XXXXX是1＃继电器输出的比较值out1，按【功能】循环移动闪烁位，按【置零】键改变数值大小。

4按【确认】键，仪表存储out1，并且显示：“2PXXXXX”，XXXXX是2＃继电器输出的比较值out2，按【功能】键循环移动闪烁位，按【置零】键改变数值大小。

5 按【确认】键，仪表存储out2，并且显示：“F5.1   X”，设置继电器输出模式。按【功能】键，选择参数。

0：继电器无动作；1：重量分选模式；2：定值模式。

如用户不使用继电器输出功能时，建议将继电器输出模式设为0。

6 按【确认】键，仪表显示“ESC ”。

7 按【确认】键退出。

9.0 设置串行接口

串行口可以设置成命令方式或者连续发送方式，波特率可以选择：1200、2400、4800、9600或19200。

注：出厂时只有连续发送方式，可以根据用户要求定制命令方式。

9.1 设置步骤

1 同时按【功能】与【置零】键，仪表显示“ F1”。

2 按二次【功能】键，仪表显示“F3 ”。

3 按【确认】键，仪表显示“F3.1   X”。参数X代表波特率，按【功能】键选择参数。

F3.1=0，1200波特率

F3.1=1，2400波特率

F3.1=2，4800波特率

F3.1=3，9600波特率

F3.1=4，19200波特率

4 按【确认】键，仪表显示“F3.2   X”。 按【功能】键选择参数。

F3.2=0，命令方式

F3.2=1，连续发送方式

5 按【确认】键，仪表显示“F3.3   XXX”。

XXX表示多机通讯时的本机地址。按【置零】或【去皮】键修改当前地址。

6 按【确认】键，仪表显示“F4”。

XXX表示多机通讯时的本机地址。按【置零】或【去皮】键修改当前地址。

7 按二次【功能】键,当仪表显示“ ESC”时按【确认】键退出。

多机通讯方式的协议请联系公司技术部索取，也可以根据用户要求定制。

9.2 选择总线方式

串行口接收数据可以通过两种总线：RS232或者RS485，改变线路板上跳线位置选择其一。

打开仪表后挡板，轻轻的拉出线路板，在线路板中部有一个标记J501的三芯插针，旁边的数字表示插针的序号，短路块插在1－2两个脚上选择232方式接收数据，插在2－3两个脚上选择485方式接收数据。

10.0 开机自检信息

系统连接无误，通电开机，首先仪表按顺序显示数字“0”－“9”，然后显示模拟输出类型：

0－20表示0－20mA输出；

4－20表示4－20mA输出；

0－5表示0－5V输出；

0－10表示0－10V输出。

接下来显示预设波特率“b-XXXXX”；

当设定为多机通讯方式时还会显示本机地址。最后仪表显示“―――――――”，捕捉零点，如果重量数据不稳定或没有连接传感器，仪表将长时间保持此状态。

- 11.0 部分参数快速查看

- 正常工作时可以按【功能】键查看部分参数，每按一次显示一项内容，如果停在某项内容超过大约3秒钟，会自动退到正常工作状态。

- 首先显示内容是“1PXXXXX”，是1＃继电器的动作比较值，接着是“2PXXXXX”， 2＃继电器的动作比较值，“ALXXXXX”是模拟输出底端对应的重量值，“AHXXXXX”是模拟输出顶端对应的重量值，然后显示本机通讯地址Add XXX。

- 12.0 错误提示信息

E1:传感器激励回路过载或者短路.

E2:按键操作受到限制，在硬件保护的情况下进行称量校准操作.

E3:按键操作受到限制，在硬件保护的情况下改变模拟量输出类型操作.

E4:标定时参数不正确，每个分度的uV数小于0.6uV.

E5:按键操作受到限制，在硬件保护的情况下调整模拟量输出的底端与顶端.

- 13.0 仪表的维护

- 13.1 仪表的常规维护

- 仪表只需极少的维护和保养，在清洁的工作环境中一般应每年清洁和检查一次，但在多尘或较脏的环境中，维护次数需相应增加，可用柔软的布擦净面板，千万不能使用任何工业溶剂和洗涤剂喷洗仪表。同时，在使用的过程中注意防尘防水。

如果需要清理内部线路板，一定要先关断电源，然后打开外壳，用干燥的高压空气将附在线路板表面上的灰尘吹干净。

- 13.2 一般故障排除

现象1： 通电后仪表无任何显示

排除方法：1检查供电电源；

2检查保险丝。

现象2： 仪表显示“E1”

排除方法：1检查传感器插头是否短路；

2检查信号线与接线盒导线是否破损、短路；

现象3： 仪表自检完成后一直显示“―――――――”

排除方法：1检查传感器插头是否接触良好；

2检查供电电压是否在规定的范围内；

现象4： 无模拟量输出

排除方法：1检查模拟输出类型是否正确；

2检查模拟输出端子的接线是否正确；

3 进入设定选项6.3 调整模拟输出的底端与顶端，检查模拟输出的顶端与底端对应的模拟量是否正确。

现象5： 串行口无数据

排除方法：1检查波特率是否与上位机一致；

2检查串行口是否连续发送方式；

现象6： 继电器不动作

排除方法：1检查继电器的比较值out1与out2；

2检查继电器的工作模式（不工作、重量分选或者定值模式）；

附：标定头资料

标定头提供硬件的保护措施，防止正常操作时误改部分需要锁定的参数；同时在更改参数时又无须打开外壳。采用9芯的D型插头（孔），将7、8两脚短接就可以。出厂时会随仪表配一个标定头，如不慎遗失，可以按上面所述自制。

北京派克思特测量技术有限公司

电话：13910151878